# FL-445便携式激光生物检材发现仪

使用说明书

原产国：英国

# 生产商：Laser Innovations (UK) Ltd

# 地址： Denny End Road Waterbeach Cambridge United Kingdom 邮编：CB25 9QE

安全操作指南

注意：使用此规定以外的其他控制、调整以及执行程序有可能导致激光泄露而对操作者造成危害。

范围：该使用手册是针对于实验室/案发现场操作FL-445便携激光生物检材发现仪，只包含正常使用情况。

描述：

该FL-445便携式激光生物检材发现仪是在荧光实验中用来检测潜在手印。激光光束缓慢扫描物体表面，使用者佩戴安全防护眼镜就可以看见指纹，该眼镜可以发射荧光同时吸收照明光纤。

使用445nm波段操作时最大输出功率是7W，该激光是四级激光产品。

# 授权用户：

以下用户可以授权使用该产品：

1. 进行过荧光测试的培训；

2. 掌握手印显现技巧；

3. 接受过激光设备的具体培训；

激光控制区域：

一旦启动激光生物检材仪，激光控制区域是指定的某一范围。激光控制区域一般是一个即将检查的房间内部的所有区域，并且必须按照规定，将窗户、门、还有其他有开口的地方充分密封，以防止激光漏出。使用时需要佩戴安全防护眼睛。

步骤：

- 必须对所要检查的房间进行严格密封，以防止激光泄露；

- 需检查的房间禁止入内；

- 根据波段选择要佩戴的眼镜，操作者必须保证室内其他人员一直佩戴着安全防护眼镜，直到告诉他们可以摘掉为止；

- 用钥匙打开激光；

- 将房间的所有灯都关掉。（理想状态下，操作者需要大约20分钟来适应完全黑暗的环境）；

- 按压触发器打开光源，辐散波束会从设备中发射出来；

- 实施荧光检测；

- 再次按压触发器关掉激光；

- 打开灯；

- 用钥匙关掉激光；

- 关闭电源；

- 摘掉安全防护眼镜，告知房间的其他人现在可以摘掉安全防护眼镜。

电池充电：

FL-445便携激光生物检材发现仪包含一个内置电池充电器。在设备顶部有一个电池电量指示器。按一下按钮，电池强弱指示就开启了。

保护措施：

禁止房间入口处的人员进入；

房间入口摆放“禁止入内”的标志；

如果需要入内，要先敲门，然后等待回复。

培训：

所有使用人员需要接受适合的指导和培训（参见授权用户）。操作激光设备时，激光安全官应该在场。

工程控制：

挡住房间里的窗户和一切有可能漏光的区域。

个人保护设备：

安全防护眼镜，适合Schott 玻璃滤镜。为了确保安全，OD4的过滤镜片必须等于或者大于532nm。

遥控连锁：

如果遥控联锁连接到一个压板或者门护板连接器而进行有线使用，当触到触发器，激光会自动关闭。需要重新设置就需要通过on/off键关掉，然后重新开机。

主要危害：

光束

6 W 445nm  FL-445标称眼睛受害距离

NOHD = √4xP/πxMPE – a

Φ

P指的是输出功率（单位是watts），MPE是只最大允许辐照量，单位是Wm。（1wm的可见光无意照射眼睛刚好是最大允许辐照量），a是指光束的初始直径（单位是米），φ是指光束发射全角（单位是Radians）

辐照时间 (一眨眼的时间)                   = 0.25 Seconds.

MPE                                       = 6000 (6W 是 6000次MPE)

输出功率               		            = 6 W

光束直径                           	      = 0.01 m

光束发射全角   φ 20° (Rad=20xπ/180)    = 0.35 RAD

NOHD =1m

热量：

如果将辐射的光束长时间接近物体表面，光束会使物体产生高温。正确的荧光检测培训可以避免产生这种危险。

线/光纤：

将线和光纤整理好，以防绊倒。

FL-445便携式激光生物检材发现仪

参数：

四类可见激光 波段445nm

最大输出功率 7W 445nm

最大辐照度 16 kW /m2

发散角度 0.35Radians

标称眼睛受害距离（NOHD）1m

电池容量 12000mAh

激光标记

这个标记贴在激光发射口

这个标记贴在主机壳面板上的左下